Приложение 2

к  тендерной документации

Лот №1

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Термостат для хранения тромбоцитов |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Термостат для хранения тромбоцитов | Термостат обеспечивает размещение в рабочей камере одного линейного тромбомиксера, который имеет 4 фиксированных полки и габаритные размеры 460 x 330 x 360 (мм) Для удобства пользователей предусмотрено внутреннее освещение камеры термостата. Для управления термостатом используется клавиатура и жидкокристаллический дисплей, размещенные на передней панели. Контрастный жидкокристаллический дисплей со встроенной подсветкой, отображает всю необходимую информацию о текущем статусе аппарата. Сигнализация высокой температуры, сигнализация низкой температуры Независимый ограничитель перегрева, переохлаждения. Цифровая индикация текущей и заданной температуры. Наличие вентилятора обеспечивает равномерное распределение температуры в камере термостата. Сохранение настроек в энергонезависимой памяти термостата. Технические характеристики Габаритные размеры 700х580х1018 мм Размер камеры 620 x 368 x 555 мм Вес камеры, 78 кг Емкость камеры: Камера рассчитана на размещение 1-го миксера для тромбоцитов на 24 мешка (один мешок с единичной дозой тромбоконцентрата 40-70мл) Материал корпуса: Сталь с эпоксидным покрытием Материал внутренней отделки: Нержавеющая сталь Контроль температуры: Термостатирование при 22°С Точность поддержания температуры: В диапазоне ± 2°С Сигнализация: Тревожная сигнализация открытой дверцы и отклонения температуры от заданных переделов Дверца: С окном для визуального контроля работы тромбомиксера Напряжение электропитания: От 220В; 50Гц Комплект поставки: Термостат для хранения тромбоцитов 1 шт Подставка миксера 1 шт Руководство по эксплуатации 1 шт | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Оптимальные условия эксплуатации: Наличие «евро розетки», имеющей заземляющий контакт. Электропитание 220В, 50Гц |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Адрес: Карагандинская область, г. Темиртау , ул. Чайковского, строение 22 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней КГП на ПХВ « Многопрофильная больница г. Темиртау » Адрес: Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау , ул. Чайковского , строение 22 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.. |  |  |  |

Лот №2

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Миксер линейный для хранения тромбоцитов |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Миксер линейный для хранения тромбоцитов | Тромбомиксер линейный предназначен для создания оптимальных условий хранения концентрата тромбоцитов в условиях постоянного перемешивания. Аппараты применяются в банках крови, станциях и отделениях переливания, отделениях гематологии и других медучреждениях Технология «Бережное хранение» – защита нижних поддонов от перегрева Технические характеристики Конструкционный материал: Сталь с покрытием эпоксидной полиэфирной краской Конструкция полок: Фиксированные (не выдвигаются) Максимальная емкость: 24 мешка с тромбоцитами Вместимость каждой полки: 6 мешков с ед. дозой тромбоцитов (40-70мл тромбоконцентрата в одном мешке) Количество полок: 4 Направление перемешивания: Линейное, в горизонтальной плоскости Аварийная сигнализация: Световые индикаторы «Опасность» и «Режим», звуковой сигнал Время срабатывания сигнализации: Не более 20 сек Количество циклов колебаний каретки в минуту: 60 ± 2 Полный ход движения этажерки: мм 40 ± 5 Электропитание: 220 Вольт, 50 Гц Размеры: 460 x 330 x 360 (мм) Вес: 14.5 кг | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание 220В, 50Гц |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Адрес: Карагандинская область, г. Темиртау , ул. Чайковского, строение 22 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней КГП на ПХВ « Многопрофильная больница г. Темиртау » Адрес: Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау , ул. Чайковского , строение 22 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя |  |  |  |

Лот №3

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов с принадлежностями |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов с принадлежностями | Процесс размораживания и подогрева происходит в специальной ванне из нержавеющей стали, неподвергающейся коррозии. Микропроцессорное управление, интегрированная система защиты от перегрева с аудио - и визуальными сигналами тревоги обеспечивают размораживание и подогрев в условиях оптимально выбранной и фиксированной температуры +37°С. Аварийная система автоматически останавливает нагревание при достижении критической температуры теплоносителя (+38°С по умолчанию) Для эффективного и быстрого размораживания плазмы используется механизм перемешивания, который обеспечивается возвратно-поступательное движение каретки. Панель управления с цифровым жидкокристаллическим дисплеем. Современные материалы корпуса выдерживают многократную обработку дезинфицирующими средствами. В качестве теплоносителя используется водопроводная вода. Для предотвращения контакта теплоносителя с размораживаемым продуктом используются одноразовые технологические пакеты (включены в комплект поставки). Конструкция слива по типу быстроразъемного соединения упрощает обслуживание аппарата и экономит время. Технические характеристики : Одновременная загрузка то 1 до 4 контейнеров с 250 мл плазмы Возможность использования контейнеров 1000 мл Возможность подогрева бутылей с инфузионными растворами (200, 400 мл) Перемешивание продукта (плазмы) Возможность визуального контроля процесса через прозрачную крышку Механизм перемешивания-возвратно поступательное движение Теплоноситель -недистиллированная вода Защита теплоносителя от контаминации размораживаемым продуктом Температура теплоносителя 37°С Температура аварийной сигнализации 38°С Контроль температуры-микропроцессорный Время размораживания 4 контейнеров с 300мл плазмы не более 20 мин Диапазон задаваемой установки таймера, мин от 1 до 40 Звуковая и световая сигнализация о завершении процедуры размораживания Звуковая и световая сигнализация о низком уровне теплоносителя Звуковая и световая сигнализация о превышении допустимой температуры Звуковая и световая сигнализация о наличии неисправности в системе терморегулирования Установка таймера (по умолчанию) Габариты, мм не более 505x280x310 Масса изделия в сухом виде, кг, не более 15 | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Шнур электропитания сетевой |  | 1 шт |
|  |  | 3 | Кассета для мешка 250-500 мл |  | 4 шт |
|  |  | 4 | Кассета для мешка 1000 мл |  | 1 шт |
|  |  | 5 | Кассета для подогрева флаконов 250 и 500 мл |  | 1 шт |
|  |  | 6 | Шланг для слива теплоносителя |  | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Технологический пакет для мешка 250-500 мл | Полимерный, одноразовый технологический контейнер | 100 шт |
|  |  | 2 | Технологический пакет для мешка 1000 мл | Полимерный, одноразовый технологический контейнер | 25 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание -220В: 50Гц; |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP Адрес: Карагандинская область, г. Темиртау , ул. Чайковского, строение 22 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней КГП на ПХВ « Многопрофильная больница г. Темиртау » Адрес: Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау , ул. Чайковского , строение 22 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервисы-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее чем за 40(сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы ( точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением , при отсутствии в штате соответствующих. |  |  |  |

К  закупаемой   медицинской технике предъявляются следующие требования:

1)  наличие  государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в соответствии  с  положениями  Кодекса  и  порядком,  определенным уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  за  исключением лекарственных  препаратов,  изготовленных  в  аптеках,  орфанных  препаратов, включенных  в  перечень  орфанных  препаратов,  утвержденный уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения,  незарегистрированных лекарственных  средств,  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного  уполномоченным  органом  в  области  здравоохранения, комплектующих,  входящих  в  состав  изделия  медицинского  назначения  и  не используемых  в  качестве  самостоятельного  изделия  или  устройства;  в  случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве  –  наличие государственной  регистрации  в  Республике  Казахстан  в  качестве  единого передвижного медицинского комплекса.

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При  этом  допускается  превышение  предлагаемых  функциональных, технических,  качественных  и  эксплуатационных  характеристик  медицинской техники требованиям технической спецификации;

3)  непревышение  утвержденных  уполномоченным  органом  в  области здравоохранения  предельных  цен  по  международному  непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым дистрибьютором), цены в объявлении или  приглашении  на  закуп,  за  исключением  незарегистрированных лекарственных  средств  и  медицинских  изделий,  ввезенных  на  территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8)  соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги по условиям договора;

9)  наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим статус производителя либо официального представителя производителя.

Требования к потенциальному Поставщику:

Потенциальный поставщик обязуется:

1. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется инженерами в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

2.Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет не менее 37 (тридцати семи) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. Техническое (сервисное) обслуживание не менее двух раз в год.

3. Обучить работников Заказчика на рабочем месте в момент установки оборудования.

4. Поставка товара установка, наладка, запуск, проверку их характеристик. Датой поставки считается дата подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию. Доставка к рабочему месту, разгрузка оборудования, распаковка, установка, наладка и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.).

5. При поставке Товара предоставить сертификат соответствия продукции, подтверждающего оценки качество Товара, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-282/2020 «Об утверждении правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в Республике Казахстан».

6. При поставке Товара предоставить руководство по эксплуатации.

7. Произвести первичную поверку медицинской техники и предоставить сертификат о поверке при поставке Товара.

Организатор тендера

КГП на ПХВ  "   Многопрофильная  больница города Темиртау "

управления здравоохранения Карагандинской области

Директор                                                                              Кенжибаев С.Е.