## МИ травма
Приложение 2 к тендерной документации
Техническая спецификация медицинских изделий
№ лота | Наименование и адрес заказчика | Наименование медицинских изделий | Техническая спецификация медицинских изделий | Единица измерения | Планируемая цена на 2023 год | Количество в ед.измерения | Планируемая сумма ( тенге )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 22 | Насадка хирургическая для перфоратора | Насадка хирургическая для перфортора , совместимая с консолью хирургическая CORE 2. Содержит редуктор, повышающий крутящий момент с передаточным соотношением не менее 60:1. Подсоединяется к дрели. Фиксация фрезы - краниоперфоратора без ключа. Соединение универсальное тип Hudson. Возможность использования с фрезами – краниоперфораторами Stryker, AcraCut, Codman, Aesculap. | шт | 2151072 | 1 | 2151072
2 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 23 | Фреза - перфоратор | Фреза - перфоратор, совместимая с консолью хирургическая CORE 2. Фреза краниоперфоратора взрослая, одноразовая, с двумя режущими диаметрами 14 и 11мм. Предназначен для сверления трепанационного отверстия. При прохождении стекловидной пластинки автоматически останавливается. Больший диаметр должен не позволить провалиться в полость черепа. Длина не более 61,2 мм, диаметр не более 16,4 мм, вес не более 37 гр, скорость вращения не менее 1250 об/мин, стерильная, одноразовая. | шт | 189420 | 1 | 189420
3 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 24 | Комплект по Г.А. Илизарова | Полукольцо, D=150 мм, 21 отв. -50 шт. Описание: Полукольца должны быть снабжены отверстиями диаметром от 6,9 мм до 7,1 мм с фаской 0,5х45о. Отверстия в полукольцах должны иметь равномерный шагокружности среднего диаметра (кроме мест отгиба концов полуколец). Погрешность шагу не должна превышать ±0,2 мм. Отверстия в полукольцах должны быть симметричны относительно наружного и внутреннего диаметра полукольца, допускаемая несимметричность не более ±0,25 мм. Профиль сечения полуколец должен быть тороидальной формы с плавным переходом на плоскость торца. Полукольца должны собираться в кольцо свободно, без перекосов и заеданий с помощью крепежных элементов (болты, гайки). При этом на кольце должна образоваться ровная привалочная поверхность, служащая для последующего крепления на ней спиц и стержней-шурупов. Допуск плоскостности этой поверхности должен быть не более 0,3 мм. Полукольца должны быть изготовлены из стали 12Х18Н10Т . Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. На наружных поверхностях не должно быть дефектов в виде трещин, заусенцев, забоин. Шероховатость наружных поверхностей деталей должна быть не более 0,32 мкм . Полукольцо, D=160 мм, 22 отв. -50 шт. Описание: Полукольца должны быть снабжены отверстиями диаметром от 6,9 мм до 7,1 мм с фаской 0,5х45о. Отверстия в полукольцах должны иметь равномерный шагокружности среднего диаметра (кроме мест отгиба концов полуколец). Погрешностьшагу не должна превышать ±0,2 мм. Отверстия в полукольцах должны быть симметричны относительно наружного и внутреннего диаметра полукольца, допускаемая несимметричность не более ±0,25 мм. Профиль сечения полуколец должен быть тороидальной формы с плавным переходом на плоскость торца. Полукольца должны собираться в кольцо свободно, без перекосов и заеданий с помощью крепежных элементов (болты, гайки). При этом на кольце должна образоваться ровная привалочная поверхность, служащая для последующего крепления на ней спиц и стержней-шурупов. Допуск плоскостности этой поверхности должен быть не более 0,3 мм. Полукольца должны быть изготовлены из стали 12Х18Н10Т. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. На наружных поверхностях не должно быть дефектов в виде трещин, заусенцев, забоин. Шероховатость наружных поверхностей деталей должна быть не более 0,32 мкм . Полукольцо, D=180 мм, 25 отв.-26 шт. Описание: Полукольца должны быть снабжены отверстиями диаметром от 6,9 мм до 7,1 мм с фаской 0,5х45о. Отверстия в полукольцах должны иметь равномерный шагокружности среднего диаметра (кроме мест отгиба концов полуколец). Погрешностьшагу не должна превышать ±0,2 мм. Отверстия в полукольцах должны быть симметричны относительно наружного и внутреннего диаметра полукольца, допускаемая несимметричность не более ±0,25 мм. Профиль сечения полуколец должен быть тороидальной формы с плавным переходом на плоскость торца. Полукольца должны собираться в кольцо свободно, без перекосов и заеданий с помощью крепежных элементов (болты, гайки). При этом на кольце должна образоваться ровная привалочная поверхность, служащая для последующего крепления на ней спиц и стержней-шурупов. Допуск плоскостности этой поверхности должен быть не более 0,3 мм. Полукольца должны быть изготовлены из стали 12Х18Н10Т. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. На наружных поверхностях не должно быть дефектов в виде трещин, заусенцев, забоин. Шероховатость наружных поверхностей деталей должна быть не более 0,32 мкм . Гайка, М6, нержавеющая сталь- 500 шт. Описание: Гайки должны иметь резьбу М6-7H с заходной фаской 1x45°. Шестигранная поверхность должна иметь размер под ключ от 9,9 до 10 мм. На торцах гайки обязательно наличие фаски 30°. На резьбовых поверхностях не должно быть заусенец и вмятин, препятствующих навинчиванию проходного калибра, рванин и выкрошенных ниток. Гайки должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9. Допускается изготовление из углеродистой стали с гальванопокрытиемГОСТ 9.306 для условий эксплуатации 1ГОСТ 15150. На наружных поверхностях не должно быть дефектов в виде трещин, заусенцев, забоин. Шероховатость наружных поверхностей деталей должна быть не более 0,4 мкм . Шероховатость резьбовых поверхностей должна быть не более 3,2 мкм Болт-спицефиксатор, М6, с пазом-500 шт. Описание: Болт-спицефиксатор предназначен для крепления спицы на опорных элементах аппарата Илизарова. Болт-спицификсатор должен иметь шестигранную головку с размером от 9,9 мм. до 10 мм. Длина болта должна быть от 24,85 мм. до 25 мм. Болт-спицефиксатор должен быть снабжен подголовником диаметром от 6,70 мм. до 6,85 мм и пазом шириной 2 мм. На головке болта обязательно наличие фаски 30°. Резьба М6-8g . Болт-спицефиксатор должен надежно крепить спицу на опорных элементах аппарата Илизарова. При креплении спицы на опорном элементе болтом-спицефиксатором последняя должна выдерживать осевое усилие от проскальзывания не менее 160 кгс (1570 Н.). На резьбовых поверхностях не допускаются: заусенцы и вмятины, препятствующие навинчиванию проходного калибра, рванины и выкрашивание ниток. Болты должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали . Твердость материалаРоквеллу HRC44…48 еденицы. Шероховатость наружных поверхностей деталей кроме резьбовых должна быть не более 0,32 мкм . Стержень резьбовой М6, L=80 мм- 60 шт. Описание: Стержни на всей длине L=80 мм, поверхности должны иметь резьбу М6-8g . На резьбовых поверхностях не должно быть заусениц и вмятин, препятствующих навинчиванию проходного калибра, рванин и выкрошенных ниток. Торцы стержня имеют сферическую поверхность радиусом от 3 до 3,5мм. Стержни должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали 14Х17Н2. Шероховатость резьбовых поверхностей должна быть не более 3,2 мкм . Стержень резьбовой М6, L=100 мм- 64 шт. Описание: Стержни на всей длине L=100 мм, поверхности должны иметь резьбу М6-8g . На резьбовых поверхностях не должно быть заусениц и вмятин, препятствующих навинчиванию проходного калибра, рванин и выкрошенных ниток. Торцы стержня имеют сферическую поверхность радиусом от 3 до 3,5мм. Стержни должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали 14Х17Н2. Шероховатость резьбовых поверхностей должна быть не более 3,2 мкм . Стержень резьбовой, М6, L=150 мм- 64 шт. Описание: Стержни на всей длине L=150 мм, поверхности должны иметь резьбу М6-8g . На резьбовых поверхностях не должно быть заусениц и вмятин, препятствующих навинчиванию проходного калибра, рванин и выкрошенных ниток. Торцы стержня имеют сферическую поверхность радиусом от 3 до 3,5мм. Стержни должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали 14Х17Н2. Шероховатость резьбовых поверхностей должна быть не более 3,2 мкм . Стержень резьбовой, М6, L=200 мм-64 шт. Описание: Стержни на всей длине L=200 мм, поверхности должны иметь резьбу М6-8g . На резьбовых поверхностях не должно быть заусениц и вмятин, препятствующих навинчиванию проходного калибра, рванин и выкрошенных ниток. Торцы стержня имеют сферическую поверхность радиусом от 3 до 3,5мм. Стержни должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали 14Х17Н2. Шероховатость резьбовых поверхностей должна быть не более 3,2 мкм. | комплект | 5225738 | 1 | 5225738
4 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 25 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х120 мм | Стержень с измерительной шкалой, диаметром 5 мм, длиной 120 мм. Стержни имеют самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. | шт | 8845 | 40 | 353800
5 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 26 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х150 мм | Стержень с измерительной шкалой, диаметром 5 мм, длиной 150 мм. Стержни имеют самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. | шт | 8845 | 80 | 707600
6 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 27 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х180 мм | Стержень с измерительной шкалой, диаметром 5 мм, длиной 180 мм. Стержни имеют самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. | шт | 8845 | 40 | 353800
7 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 28 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х200 мм | Стержень с измерительной шкалой, диаметром 5 мм, длиной 200 мм. Стержни имеют самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм. | шт | 8845 | 40 | 353800
8 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 29 | Т-Ключ | Для сбора и моделирования аппарата наружной фиксации в наборе предусмотрены специальные инструменты: Т- образные ключи для стержней и винтов на крепежных элементах. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре 121-134 °С. | шт | 23590 | 3 | 70770
9 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 30 | Ключ для стержней φ5 | Для сбора и моделирования аппаратанаружной фиксации в наборе предусмотрены специальные инструменты: Ключ для стержней и винтов на крепежных элементах.Условия стерилизации: в автоклаве при температуре 121-134 °С. | шт | 9100 | 3 | 27300
10 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 31 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 200 мм | Балка карбоновая, длиной 200 мм, диаметром 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод (Carbon black). | шт | 18855 | 15 | 282825
11 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 32 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 250 мм | Балка карбоновая, длиной 250 мм, диаметром 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод (Carbon black). | шт | 18855 | 30 | 565650
12 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 33 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 300 мм | Балка карбоновая, длиной 300 мм, диаметром 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод (Carbon black). | шт | 23560 | 30 | 706800
13 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 34 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 350 мм | Балка карбоновая, длиной 350 мм, диаметром 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод (Carbon black). | шт | 23560 | 30 | 706800
14 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 35 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 400 мм | Балка карбоновая, длиной 400 мм, диаметром 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод (Carbon black). | шт | 25525 | 10 | 255250
15 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 36 | Переходник балка/балка для балок / опор , 8 мм | Переходник балка/балка 8 мм, используется для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром 5 мм и 8 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре 121-134 °С. | шт | 28315 | 20 | 566300
16 | КГП на ПХВ " Многопрофильная больница города Темиртау" г.Темиртау ул. Чайковского, 37 | Переходник стержень/балка для стержней 4-5 мм, и балок/опор 8 мм | Переходник стержень/балка, используется для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром 5 мм и 8 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре 121-134 °С. | шт | 28315 | 130 | 3680950
Потенциальные поставщики должны гарантировать выполнение следующих сопутствующих услуг:
1) Потенциальные поставщики обязаны обеспечить доставку медицинских изделий в полном объеме непосредственно до КГП на ПХВ « Многопрофильная больница города Темиртау » управления здравоохранения Карагандинской области г. Темиртау , ул. Чайковского , д. 22 2) Обеспечить страховку товара, соответствующее его хранение при прохождении таможенной очистки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и любые другие вспомогательные услуги, подлежащие выполнению потенциальным поставщиком на всем протяжении транспортировки медицинских изделий до момента поставки конечному получателю. 3) Тендерная заявка должна содержать письмо-гарантию потенциального поставщика о предоставлении сертификата, заключение о безопасности и качестве установленного образца на медицинские изделия (при поставке). (п.1,2,3 Подтвердить гарантийным письмом)
Организатор тендера
КГП на ПХВ « Многопрофильная больница города Темиртау " управления здравоохранения Карагандинской области
| Директор | Кенжибаев С.Е.